Ⅰ 안전 예방 지침

* 장비에 충격이 가해지지 않도록 주의하십시오.

* 측정 죠(클램프)는 항상 청결히 하여 장비의 고장 또는 측정의 부정확을

유발하는 일이 없도록 하십시오.

* 맞닿는 클램프의 접지판을 보호하기 위하여 클램프 구경(23mm) 보다 큰

도체는 물리지 않도록 하십시오

* 금속체에 가까이 하지 않도록 하십시오.

* 루프 전류의 허용 과부하 이상에서 사용하지 않도록 하십시오.

* 장비가 안전하게 동작되지 않을 경우 즉시 계측기 사용을 중지하고 수리

를 의뢰하시기 바랍니다.

Ⅱ 소개

* 본 클램프 접지 저항계는 도전(導電) 루프를 갖는 전기시스템의 저항을

측정하는 장비입니다.

특히 송전탑이나 통신 탑 등의 보호선에 의하여 연장된 접지 등과 같이

도통 도체와 다른 접지 극들이 직렬로 루프를 형성할 경우 접지 저항을

측정할 수 있게 합니다.

Ⅲ 계측기 부분별 설명

① : 죠(클램프)

② : HOLD 버튼

③ : ROTARY SWITCH

- 전원 ON/OFF 또는 다른 기능 선택시 사용

④ : LCD 화면

⑤ : REC▲ 버튼

- 측정값 메모리

- 다른 기능 사용시 임계값 상승 설정 기능

⑥ : JAW TRIGGER

- 죠(클램프) 개폐시 사용

Ⅳ 계측기 작동

ON/OFF 작동

OFF 상태에서 다른 기능을 선택하면 POWER ON 됩니다.

SELF CALIBRATION

POWER OFF 상태에서 저항 모드 스위치를 선택하면 몇 초간 SELF

CALIBRATION이 실시되며 완료되면 부저음과 함께 LCD에 “OL” 이

표시되면 측정 대기 상태가 된다.

주의> CALIBRATION 이 완료되지 않고 계속 반복되면 클램프의

개폐 상태의 이상이 의심되므로 클램프의 청결 상태와 전극판의

상태를 점검해야 합니다.

측정 단위를 선택하고 피 측정체를 가급적 클램프의 정 중앙에 오도록 물린

후 정확한 측정을 위하여 몇 차례 클램프를 여닫습니다.

값이 안정된 후 화면의 측정값을 읽습니다.

측정 단위 선택

*저항측정

로타리 스위치를 Ω에 놓습니다.

*전류측정

로타리 스위치를 Α에 놓습니다.

*누설전류측정

로타리 스위치를 ㎃에 놓습니다.

*화면의 측정값 HOLD 작동

이 기능은 측정모드에서 HOLD 버튼을 누르면 작동합니다.

알람기능

* 로터리 스위치를 □◂◀ 에 놓습니다.

* FUNC 버튼을 누르면 알람 값 설정 모드가 됩니다.

REC▲ 버튼을 이용하여 원하는 HI 알람 값과 LO 알람 값을 설정합니다.

다시 몇 차례 FUNC 버튼을 눌러 설정 초기 화면으로 돌아갑니다.

이제 측정을 하면 설정된 알람 값을 벗어나면 아래와 같은 화면과 함께

부저음이 들립니다.

주의> 알람 값 지정은 상향 설정만 가능합니다(0-1500Ω)

또한 HI 알람 값은 LO 알람 값 보다 작게 설정할 수 없습니다.

DATALOGGING

1)SAMPLING TIME 설정

* FUNC 버튼을 몇 차례 누르면 아래와 같이 “SEC”이 표시됩니다.

* 화면에는 이전의 설정 값이 표시됩니다.

* REC▲ 버튼을 눌러 원하는 SAMPLING TIME을 설정합니다(0～255초)

* 다시 FUNC 버튼을 몇 차례 눌러 설정 초기 화면으로 돌아갑니다.

* 원하는 측정 단위를 선택한 후 REC▲ 버튼을 누르면 자동 메모리가

시작되며 다시 REC▲ 버튼을 누르면 메모리가 종료된다.

116 개까지 DATA 저장이 가능합니다.

주의> SAMPLING TIME이 0으로 설정되면 수동 메모리 모드가 됩니다.

2)저장된 메모리 읽기

* FUNC 버튼을 몇 차례 누르면 “NO”가 표시됩니다.

* REC▲ 버튼을 누를 때마다 가장 먼저 저장된 값부터 표시됩니다.

3)저장된 메모리 삭제

*POWER OFF 상태에서 FUNC 버튼을 누른 채로 POWER ON 시키면

화면에 “CL”이 표시되면서 모든 메모리가 삭제됩니다.

Ⅴ장비의 교정

본 장비는 구매 시 표준 교정 루프가 기본으로 제공됩니다.

이 교정 루프를 이용하여 항상 장비의 정확성을 자체적으로 점검할 수

있습니다.

로타리 스위치를 Ω에 놓은 후 루프에 죠(클램프)에 물리고 화면에 표시

되어 읽은 값과 교정 루프에 표시된 저항 값을 비교하여 교정이 필요한지의

여부를 판단하시기 바랍니다.

Ⅵ 사용의 예

광범위 접지에 연결된 루프 시험

전기 공급 회사에서 최종 사용자까지 의 송전 망에서 전원선 LIVE,

NEGATIVE 와 함께 접지선이 가설되어 있을 경우 송전 망 전체에서

양질의 접지를 확보하기 위하여 각 지점의 접지들을 병렬로 광범위

하게 루프로 병렬 연결합니다(송전탑 접지, 건물 접지 등)

철로는 특별히 낙뢰나 과 전압으로부터 보호 되도록 설계되어 있습니다.

현수철탑, 철로 및 울타리까지도 접지 되어 있습니다. 아울러 매우 낮은

접지 저항을 확보하기 위하여 철탑, 철로, 울타리 등의 상호 접속은 다중

병렬 접지를 형성합니다.

어떠한 종류의 장애물로부터 통신선로를 보호하기 위하여 통신회사에서는

전체 통신 선로에 일정 거리마다 접지에 연결되는 케이블들을 도체 외장

으로 절연시킵니다.

위와 같은 경우와 같이 다중 루프로 구성되는 접지 시스템의 접지 상태를

빠르게 효과적으로 시험하기 위하여 PROVA-5601 클램프형 접지 저항계를

이용하여

-대지에 연결되어 있는 접지선 주위에 클램프를 물리고

-화면에 표시되는 접지 저항을 측정합니다.

-접지 저항 값을 잘 모르는 접지의 실제 저항은 장비에서 읽은 접지 저항

값 보다 작거나 같습니다.

분석

측정된 값은 절대로 수 Ω 또는 수십 Ω을 초과해서는 안됩니다. 저항 값이

높은 것은 시험한 접지에 문제가 있음을 의미합니다. 근처의 또는 다른

루프의 접지 저항을 비교하여 공통의 문제 지점을 찾아 낼 수 있습니다.

이러한 작업은 접지에 연결되어 있는 케이블의 도통시험, 접지 망에서

분리된 부분 접지들의 저항 측정 등의 좀더 자세한 시험작업이 필요합니다.

등 전위 접지 시스템의 시험

민감한 전자 장치들로 구성된 설비들은 여러 개의 대지 접지에 매쉬 접지

도체를 연결하여 접지를 형성합니다. 그러므로 등 전위 결함 없이 접지

시스템을 구축할 수 있는 광범위 접지를 얻을 수 있게 됩니다.

부하가 접지로 완벽하게 흐르게 하기 위해서는 이러한 방식의 루프 저항

값들은 낮아야 하며 실질적으로 같아야 합니다.

접지 시스템에서 나머지 루프들과 다른 값의 저항을 갖는 루프는 낙뢰를

맞는 경우와 같이 어떤 전위 포텐셜이 발생할 경우 전위 차가 생기게

됩니다. 이러한 접지의 전위차에 의하여 전류가 발생하여 설비에 심각한

손상을 입힐 수 있습니다.

-각 루프의 저항을 측정합니다.

-각각의 저항 측정값을 비교합니다.

클램프접지저항계

PROVA-5601/5637

한글설명서

P R O V A