Ⅰ각부 명칭 및 기능

1.【1,4-20mA】【2,0-20mA】【3,0-24mA】

SHIFT MODE에서 각 버튼을 누르면 mA의 RANGE를 설정 할 수 있다.

2.【4,mV 1V 12V】

SHIFT MODE에서 누르면 V의 RANGE를 설정 할 수 있다.

3.【5,℃℉】

SHIFT MODE에서 누르면 온도단위를 선택할 수 있다.

4.【6,KJET】

SHIFT MODE에서 누르면 원하는 온도센서의 TYPE을 선택할 수 있다.

5.【7,Ｍ】

SHIFT MODE에서 누르면 AUTO-RAMP 기능이 실행되고 기능을 해제하려면

버튼을 한번 다시 누르면 된다.

6.【․%】

마이너스 온도값 설정시. SHIFT MODE에서 누르면 PERCENTAGE MODE로

전환(mA, mV, V 만 해당)

7.【8,%▲】,【%▼,0】

SHIFT MODE에서 PERCENTAGE MODE일 때 누르면 수치가 증감된다.

8.【ENTER】

입력을 완료한 후에는 항상【ENTER】를 누른다.

Ⅱ 사용방법

1. mA출력

1) 4-20mA

① POWER를 ON시키고 LCD에서 “STBY”표시가 사라질 때까지 대기한다.

② CALIBRATOR의 OUTPUT LEAD를 CALIBRATION 대상에 연결시킨다.

(BLACK⇔BLACK, RED⇔RED)

③ SLIDE SWITCH를 “mA” POSITION에 놓는다.

④ KEYPAD를 이용하여 mA값을 입력한다.

2) 0-20mA or 0-24mA 선택

초기 설정은 4-20mA이지만 0-20mA or 0-24mA로 선택할 수 있다.

본문 Ⅱ- 1- 1)항의 ① ② ③까지 실행한 후

①【SHIFT】를 누르면 LCD에 “SHIFT”가 표시되면서 SHIFT MODE가 된다.

② ꊲ or ꊳ을 선택한다.

③ 다시【SHIFT】를 누르면 SHIFT MODE가 해제된다.

④ 선택한 RANGE가 LCD에 표시된다.

⑤ KEYPAD를 이용하여 mA값을 입력한다.

2. mV, V 출력

1) 0-100mV

① POWER를 ON시키고 LCD에서 “STBY”표시가 사라질 때까지 대기한다.

② CALIBRATOR의 OUTPUT LEAD를 CALIBRATION 대상에 연결시킨다.

(BLACK⇔BLACK, RED⇔RED)

③ SLIDE SWITCH를 “mV,V” POSITION에 놓는다.

④ KEYPAD를 이용하여 mV값을 입력한다.

2) 0-1V or 0-12V 선택

초기 설정은 0-100mV이나 0-1V or 0-12V를 선택할 수 있다.

본문 Ⅱ- 2- 1) 항의 ① ② ③까지 실행한 후

①【SHIFT】를 누르면 LCD에 “SHIFT”가 표시되면서 SHIFT MODE가 된다.

② ꊴ를 눌러 원하는 RANGE를 선택한다.

③ 다시【SHIFT】를 누르면 SHIFT MODE가 해제된다.

④ 선택한 RANGE가 LCD에 표시된다.

⑤ KEYPAD를 이용하여 V값을 입력한다.

3. Hz 출력

① POWER를 ON시키고 LCD에서 “STBY”표시가 사라질 때까지 대기한다.

② CALIBRATOR의 OUTPUT LEAD를 CALIBRATION 대상에 연결시킨다.

(BLACK⇔BLACK, RED⇔RED)

③ SLIDE SWITCH를 “Hz” POSITION에 놓는다.

④ KEYPAD를 이용하여 Hz값을 입력한다.

4. 온도 CALIBRATION

1) 일반적 사용

① POWER를 ON시키고 LCD에서 “STBY”표시가 사라질 때까지 대기한다.

② CORRESPONDING CONNECTOR를  CALIBRATOR와 CALIBRATION 대상

에 각각 연결시킨다.

③ SLIDE SWITCH를 “℃℉” POSITION에 놓는다.

④ KEYPAD를 이용하여 온도값을 입력한다.

2) ℃ or ℉ 선택

본문 Ⅱ- 4- 1) 항의 ① ② ③까지 실행한 후

①【SHIFT】를 누르면 LCD에 “SHIFT”가 표시되면서 SHIFT MODE가 된다.

② ꊵ를 눌러 원하는 단위를 선택한다.

③ 다시【SHIFT】를 누르면 SHIFT MODE가 해제된다.

④ 선택한 단위가 LCD에 표시된다.

⑤ KEYPAD를 이용하여 온도값을 입력한다.

3) K, J, E, T 센서 TYPE 선택

SHIFT MODE에서 ꊶ을 눌러 원하는 센서 TYPE을 선택한 후【SHIFT】

를 눌러 SHIFT MODE를 해제시킨다.

선택한 센서 TYPE이 LCD에 표시된다.

5. PERCENTAGE(%) 입력

mA, mV, V 기능에서만 사용 가능하다.

① 원하는 기능을 선택한다.

②【SHIFT】를 누르면 LCD에 “SHIFT”가 표시되면서 SHIFT MODE가 된다.

③【․%】를 누른 후 %값을 입력하면 LCD에 상단에는 %값이, 하단

에는 상응하는 값이 표시된다.

④ %에 따른 상응값은 선택된 RANGE에 따라 계산된다.

4-20mA   ;      1% = 0.16mA

0-20mA   ;      1% = 0.2mA

0-24mA   ;      1% = 0.24mA

0-100mV  ;      1% = 1mV

0-1V      ;      1% = 0.01V

0-12V     ;      1% = 0.12V

⑤ PERCENTAGE(%) 입력 MODE를 해제하려면 다시 【SHIFT】를 누른다.

⑥ 상단은 빈칸으로 남고 하단에는 마지막 값이 표시된다.

※보다 빠른 PERCENTAGE(%) 입력을 진행하려면 % 입력 후 【SHIFT】를

누른 다음 【%▲】or【%▼】를 누르면 최초 입력한 수치만큼 씩 증감

된다. ex)최초 25%입력시; 25%→50%→75%→100%→75%→50%→25%

6. AUTO-RAMP 기능

mA, mV, V 기능에서만 사용 가능하다.

① 원하는 기능을 선택한다.

②【SHIFT】를 누르면 LCD에 “SHIFT”가 표시되면서 SHIFT MODE가 된다.

③ ꊷ을 누르면 AUTO-RAMP 기능이 START된다.

④ 0%-100%까지 증가되고 나면 다시 100%-0%로 감소되고 계속 반복

된다. 각 구간별 소요시간은 8초이다.

⑤ AUTO-RAMP 기능을 일시 중지시키려면 ꊷ을 한번 누른다.

이 기능은 VALVE CONTROLLER와 같은 장비의 TRIGGER POINT를

CHECK하는데 유용하다.

⑥ 다시 시작하려면 ꊷ을 다시 누른다.

⑦ 일반 출력 MODE로 전환하려면【SHIFT】를 누른다.

※기타 일반적인 사양은 영문 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

PROCESS CALIBRATOR

PROVA-123

한글사용법

P R O V A