3ΦPF POWER CLAMP METER             PROVA-6601

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

1. AC/DC 1Φ2W POWER(W＋PF) 측정(영문메뉴얼 6쪽 참조)

① 로타리 스위치를 W에 놓은 후 “ZERO”를 누른다.

② TEST PROBE를 COM단자와 NEUTRAL LINE에 각각 연결시킨다.

③ 나머지 TEST PROBE를 V단자와 POWER LINE에 각각 연결시킨 후

클램프를 POWER LINE에 걸어준다.

2. AC/DC 1Φ2W KVA＋KVAR 측정 (영문메뉴얼 6쪽 참조)

① 로타리 스위치를 “KVA”에 놓는다.

② 나머지 과정은 1.항과 동일하다.

3. 3Φ3W AC/DC POWER 측정(W＋PF, KVA＋KVAR)

1) WRS(L1L2), KVARRS(L1L2) 측정(영문메뉴얼 12쪽 참조)

① 로타리 스위치를 3Φ3W에 놓으면 WRS(L2L1)와 KVARRS(L2L1) 측정을      지시하는 “R” Symbol이 깜박인다.

KVARRS(L2L1)이 LCD상단에 표시될 때 WRS(L2L1)은 하단에 표시된다.

② ZERO를 눌러 WATT와 CURRENT를 0으로 만든다.

③ COM이 되는 한 상(S or L2)을 선택한 후 TEST PROBE 한쪽은 COM

단자와 선택한 상에 각각 연결시킨다.

④ 나머지 TEST PROBE를  V단자와 두 번째 상(R or L1)에 각각 연결

시키고 같은 상에 클램프를 물린다.

⑤ 값이 안정될 때까지 기다린 후 NEXT를 누르면 “R”이 사라진다.

이때 WRS(L2L1)와 KVARRS(L2L1)의 값이 MEMORY에 저장되고            WTS(WL3L2)와 KVARTS(KVARL3L2)측정을 지시하는 “T” Symbol이

깜박인다.

2) WTS(L3L2)와 KVARTS(L3L2) 측정(영문메뉴얼 13쪽 참조)

① 클램프를 물린 상으로부터 TEST PROBE를 분리시킨다.

② TEST PROBE를 세 번째 상(T or L3)에 연결한다.

③ ZERO를 눌러 WATT와 CURRENT를 0으로 만든다.

④ TEST PROBE가 연결된 세 번째 상에 클램프를 물린다.

⑤ 값이 안정될 때까지 기다린 후 NEXT를 누르면 “T” Symbol이 사라진다.

이때 WTS(L3L2)와 KVARTS(L3L2)의 값은 MEMORY에 저장된다.

3) 1)항과 2)항을 측정후 NEXT를 누르면 자동으로 METER가 두 DATA를      계산하여 LCD에 그 결과를 표시하여 준다.

3Φ3W의 WATT를 나타내는 “RST” SYMBOL이 표시되며 LCD상단에는 PF,   하단에는 POWER가 표시된다.(영문메뉴얼 14쪽 참조)

4) 3Φ/KVA/KVAR을 누르면 상단에는 KVAR, 하단에는 KVA가 표시된다.

※주의-한번 COM으로 선택된 상은 측정을 마칠 때까지 변경할 수 없다.

예를 들면, 만약 S or L2상이 COM으로 선택되었으면 그 상은 항상         COM단자에 연결돼 있어야 한다.

W3Φ3W = WRS(L1L2)  ＋  WTS(L3L2)

4. 3Φ4W AC/DC POWER 측정

1) WR(L1)/PFR(L1) 측정(영문메뉴얼 17쪽 참조)

① 로타리스위치를 3Φ4W에 놓는다.

② ZERO를 눌러 WATT와 CURRENT를 0으로 만든다.

③ TEST PROBE를 NEUTRAL LINE과 COM단자에 각각 연결한다.

④ 나머지 TEST PROBE를 첫 번째 상(R or L1)과 V단자에 각각 연결하고

클램프를 같은 상에 물린다.

⑤ 값이 안정될 때까지 기다린 후 NEXT를 누르면 “R”이 사라진다.

이때 WR(L1)/PFR(L1)값은 MEMORY에 저장되며 WS(L2)/PFS(L2)의 측정    을 지시하는 “S” SYMBOL이 깜박인다.

2) WS(L2)/PFS(L2) 측정(영문메뉴얼 18쪽 참조)

① 클램프가 물려있는 상으로부터 TEST PROBE를 분리시킨다.

② TEST PROBE를 V단자와 두 번째 상(S or L2)에 각각 연결한다.

③ ZERO를 눌러 WATT와 CURRENT를 0으로 만든다.

④ TEST PROBE가 연결된 상(S or L2)에 클램프를 물린다.

⑤ 값이 안정될 때까지 기다린후 NEXT를 누르면 “S” SYMBOL이 사라진다.

이때 WS(L2)/PFS(L2)값은 MEMORY에 저장된다.

3) WT(L3)/PFT(L3) 측정(영문메뉴얼 19쪽 참조)

① 클램프가 물려있는 상으로부터 TEST PROBE를 분리시킨다.

② TEST PROBE를 V단자와 세 번째 상(T or L3)에 각각 연결시킨다.

③ ZERO를 눌러 WATT와 CURRENT를 0으로 만든다.

④ TEST PROBE가 연결된 상(T or L3)에 클램프를 물린다.

⑤ 값이 안정될 때까지 기다린후 NEXT를 누르면 “T” SYMBOL이 사라진다.

이때 WT(L3)/PFT(L3)값은 MEMORY에 저장된다.

4) WR(L1)/PFR(L1), WS(L2)/PFS(L2), WT(L3)/PFT(L3)를 측정한 후

NEXT를 누르면 자동으로 METER가 이 세 개의 DATA를 계산하여 LCD에

표시하여 준다.

3Φ4W의 WATT를 나타내는 “RST” SYMBOL이 표시되며 상단에는 PF,

하단에는 POWER가 표시된다.(영문메뉴얼 20쪽 참조)

5) 3ΦKVA/KVAR을 누르면 상단에는 KVAR, 하단에는 KVA가 표시된다.

W3Φ4W  =  WR(L1) ＋ WS(L2) ＋ WT(L3)

5. 1Φ3W POWER 측정

* 1Φ3W의 측정방법은 3Φ3W과 거의 유사하다.

1) WRS(L1G) 측정(영문메뉴얼 23쪽 참조)

① 로타리 스위치를 3Φ3W에 놓는다.

② ZERO를 눌러 WATT와 CURRENT를 0으로 만든다.

③ TEST PROBE를 COM단자와 GROUND에 각각 연결시킨다.

④ 나머지 TEST PROBE를 V단자와 두 번째 상에 각각 연결시키고 같은

상에 클램프를 물린다.

⑤ 값이 안정될 때까지 기다린후 NEXT를 누르면 “R” SYMBOL이 사라진다.

이때 WRS(L2L2)값은 MEMORY에 저장되고 WTS(L2G)의 측정을 지시하는    “T” SYMBOL이 깜박인다.

2) WTS(L2G) 측정(영문메뉴얼 24쪽 참조)

① 클램프를 물린 상으로부터 TEST PROBE를 분리시킨다.

② ZERO를 눌러 WATT와 CURRENT를 0으로 만든다.

③ TEST PROBE가 연결된 L2 LINE에 클램프를 물린다.

④ 값이 안정될 때까지 기다린 후 NEXT를 누르면 “WT(L2G)” SYMBOL이

사라진다. 이때 WTS(L2G)는 MEMORY에 저장된다.

3) 1)항과 2)항을 측정한 후 NEXT를 누르면 자동으로 METER가 이 두         DATA를 계산하여 LCD에 표시하여 준다.

1Φ3W의 WATT를 나타내는 “RST” SYMBOL이 표시되며 LCD상단에는      PF, 하단에는 POWER가 표시된다.(영문메뉴얼 25쪽 참조)

W1Φ3W = WRST = WRS(L1G) ＋ WTS(L2G)

6. DATA 저장하기

4개의 DATA를 MEMORY에 저장할 수 있으며 LCD에 표시된 DATA를 저장

하려면 “REC” 을 누른다. 4개의 DATA가 모두 저장되면 “FULL”이

표시된다.

전원을 OFF시키면 DATA가 삭제되며 1개의 DATA라도 저장되어 있는 상태에선 “REC” SYMBOL이 표시된다.

7. DATA 불러오기

저장된 DATA를 불러내려면 “READ”를 누른다. 단, 로터리 스위치가 3Φ3W, 3Φ4W에 놓여있지 않아야 한다.

READ를 한번 누르면 RECORD NO가 먼저 표시되고 연이어 DATA값이

표시된다.

READ 기능을 해제하려면 로터리 스위치를 다른 곳으로 돌린다.