TEMPERATURE LOGGER

PROVA-69

한글사용법

P R O V A

Ⅰ 사용순서

SOFTWARE 설치→LOGGER를 PC와 연결→SETTING→LOGGER를

PC에서 분리→LOGGER를 측정장소에 설치(BUTTON에 의한

START 설정 시『START/CHECK』를 누른다)→LOGGER를 PC와

연결하여 측정을 종료한다→저장된 DATA DOWN LOAD.

Ⅱ PANEL 기능

1.『START/CHECK』BUTTON

LOGGER가『START/CHECK』를 눌러 START 되도록 설정되어

있을 때 0.5초 동안 누르면 빨간색과 녹색 LED가 네 번 깜박인

후 DATALOGGING이 시작된다.

DATALOGGING 상태에서는 언제라도『START/CHECK』를 누르면

현재 온도 값이 미리 설정한 HIGH/LOW LIMIT를 초과하였는지

여부를 수시로 확인할 수 있다.

HIGH/LOW LIMIT를 초과하면 빨간색 LED가 깜박이고 범위내에

있으면 녹색 LED가 깜박인다.

2. 빨간색/녹색 LED

『START/CHECK』혹은 SOFTWARE에 의하여 DATALOGGING이

시작될 때마다 빨간색과 녹색 LED가 네 번 깜박인다.

DATALOGGING 상태에서는『START/CHECK』를 누르면 현재

온도 상태를 수시로 확인할 수 있다.

Ⅲ DATALOGGER SETUP과 사용법

SOFTWARE를 실행시키면 “ON-LINE RECORDING” 창이 표시된다.

다시 “LOGGER”를 클릭 하면 “TEMPERATURE LOGGER” 창이 표시

된다.(영문 MANUAL 5쪽 참조)

1. SAMPLING TIME 설정

①원하는 SAMPLING TIME(1～255분)을 입력한다.

②입력한 SAMPLING TIME은 “START BY SOFTWARE” 혹은

“START BY BUTTON”을 누르면 UPDATE 되어져 표시된다.

*최대 저장 기간을 알고 싶으면 “CALCULATE”를 누른다.

2. START DELAY 설정(1～65535분)

START DELAY가 설정되면 “START BY SOFTWARE” 혹은

“START BY BUTTON”을 누르더라도 DATALOGGING이 실행되지

않는다. 설정된 DELAY TIME이 경과 된 후 LOGGING이 시작된다

①원하는 START DELAY TIME을 입력한다.

②“UPDATE”를 누르면 입력한 DELAY TIME이 표시된다.

3. HIGH/LOW LIMIT 설정

HIGH/LOW LIMIT이 설정되면 DATALOGGING 중에 HIGH, LOW

LIMIT를 벗어나는 DATA가 발생되면 HIGH/LOW 각각 12 POINT

씩 시간과 기간이 함께 기록된다.

①원하는 HIGH/LOW LIMIT를 입력한다.

②“UPDATE”를 누르면 입력한 HIGH/LOW LIMIT값이 표시된다.

4. DATA ROLL OVER

PROVA-69는 2048개까지의 DATA가 채워지면 LOGGING이 중지

된다. 그러나 DATA ROLL OVER 기능을 사용하면 계속적인 DATA

기록이 가능하다.

즉, 2048번째 다음의 DATA는 제일 처음의 DATA 위치에 중복되어

기록된다.

DATA ROLL OVER 기능 사용 → “ENABLE” 선택

DATA ROLL OVER 기능 사용 해제 → “DISABLE” 선택

5. DATALOGGING START/STOP

SETUP이 완료되면 “START BY SOFTWARE” 또는 “START BY

BUTTON”을 눌러 LOGGING을 시작한다.

LOGGING을 종료하려면 다시 PC와 연결한 후 “STOP RECORDING”

을 누른다.

6. DATA DOWN LOAD

기록된 DATA를 DAWN LOAD 하려면 “DOWN LOAD DATA”를

누른다.

저장시킬 FILE NAME을 입력한 후 확인을 누르면 CVS FILE 형식

으로 저장되는데 CVS FILE은 다시 EXCEL로 전환할 수 있다.

7. DAWN LOAD 한 DATA 불러내기

“TEMPERATURE LOGGER” 창에서 “VIEW”를 클릭 한다.

다시 “OPEN”을 클릭, 원하는 FILE을 선택한다.

PLOT 이나 막대 GRAPH 형식으로 보려면 “TEMPERATURE

LOGGER” 창에서 “PLOT”를 선택한다.

8. DATALOGGING DATA FILE 정보

DATA FILE 에는 다음 4가지의 LOGGING 정보가 표시된다.

1) DATALOGGER SETUP

SERIAL NO, DAWN LOAD DATE, TOTAL COUNTER, LAST

TOTAL COUNTER, CURRENT SAMPLE, START TIME, END TIME,

LOGGING DURATION, DATA ROLL OVER 사용 여부, HIGH/LOW

LIMIT 등 이 표시된다.

2) DATA

각 DATA마다 시간이 표시되고 최대 2048개의 DATA가 표시된다.

3) DATA HISTOGRAM

총 63개의 COUNTER가 있으며 시간이 표시되는 2048개 RECORD

와는 별도로 각 COUNTER에 SAMPLE이 저장된다.

COUNTER 1: -40～-38.5℃       SAMPLE 數

COUNTER 2: -38～-36.5℃            //

...........................................

COUNTER 3: 82～83.5℃              //

COUNTER 4: 84～85.5℃              //

각 COUNTER 마다 최대 65535(최대 45일 분)의 DATA를 수집 할

수 있으나 시간은 표시되지 않는다.

DATA HISTOGRAM 기능은 2048개의 DATALOGGING MEMORY가

모두 채워지더라도 계속되며 LOGGING을 종료시켜야 해제된다.

*DATA HISTOGRAM은 DATALOGGING 기간을 연장하는 또다른

방법이며 LOGGING 기간 동안의 온도 분포를 보여준다.

4) HIGH/LOW LIMIT

DATALOGGING 중에 HIGH/LOW LIMIT 범위를 벗어난 DATA가

발생되면 HIGH, LOW 각각 12 RECORDS 씩 발생시간과 기간을

표시하여 준다.

Ⅳ ON-LINE RECORDING

PROVA-69는 PC와 연결 상태에서 실시간으로 RECORDING이 가능

하다.

1. DATA RECORDING START/END

MAIN WINDOW에서 “FILE”을 클릭, 다시 “NAME”을 클릭 하여

원하는 FILE NAME을 입력한다.

다시 “FILE”에서 “START RECORDING”을 클릭 하면 RECORDING

이 시작되며 “STOP RECORDING”을 누르면 종료된다.

2. 저장된 DATA 불러내기

MAIN WINDOW에서 “FILE”을 클릭, “VIEW FILE”을 클릭 한 후

원하는 FILE을 선택한다.

3. SAMPLING TIME(1～32767초) 설정

MAIN WINDOW에서 “OPTION”을 클릭, “SAMPLE RATE”을 클릭

한 후 원하는 SAMPLING TIME을 입력한다.