PRINTING THERMOMETER

TES-1304

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

Ⅰ 각 부 명칭 및 기능

◉         POWER ON/OFF

【℃/℉】  온도단위 변환

【PRINT】 일반 모드에서는 한번씩 누를 때마다 온도값이 PRINTING 된다.

【FEED】  누르면 프린터용지가 배출된다.

INTERVAL PRINTING 모드에서는 누르면 PRINTING이 중지된다.

【TIME】  날짜와 시간을 표시하여 준다.

일반 모드로 돌아가려면【FEED】버튼을 한 번 누른다.

【MAX/MIN/AVG】 MAXIMUM, MINIMUM, AVERAGE 값 표시 기능

【T1/T2/T1-T2】  센서의 CHANNEL을 표시한다.

T1-T2는 두 채널을 모두 사용할 시 T1의 온도값 에서

T2의 온도값을 뺀 값을 표시한다.

【MANU】  한 번 누르면 SETTING MODE가 된다.

-PRINTING 방식 설정(수동/INTERVAL)

-온도센서 타입 설정(K/J/E/T)

-온도단위 설정(℃/℉)

-HI ALARM 설정

-LO ALARM 설정

-PRINTING INTERVAL TIME 설정

-INTERVAL PRINTING START TIME 설정

-INTERVAL PRINTING STOP TIME 설정

-연도, 달, 월, 시, 분, 초 설정

【▶】  다음 설정 항목으로 이동

【◀】  이전 설정 항목으로 이동

【▲】  설정값 ↑

【▼】  설정값 ↓

Ⅱ SETTING

일반측정 MODE에서는【MANU】를 한번 누르면 SETTING MODE가 된다.

일반 MODE로 가려면 다시【MANU】를 한번 누른다.

1. PRINTING 방식 설정

【MANU】를 한번 누르면 SETTING MODE가 된다.

수동방식은 “00”, INTERVAL 방식은 “01”로 입력한 후【MANU】를 한 번 누르거나 다음 설정 항목으로 이동한다.

수동방식인 경우 측정 중【PRINT】를 누를 때만 PRINTING 된다.

INTERVAL 방식인 경우 측정 중【PRINT】를 약 3초간 누르면 이미 지정된

INTERVAL TIME 간격으로 PRINTING이 계속된다.

중지하려면 【PRINT】나【FEED】를 한 번 누른다.

2. 온도센서 타입 설정(K/J/E/T)

SETTING MODE에서 온도센서 타입 설정 항목을 찾는다.

원하는 센서 타입을 설정 후【MANU】를 누르거나 다음 설정 항목으로     이동한다.

3. 온도단위 설정(℃/℉)

SETTING MODE에서 온도단위 설정 항목을 찾는다.

원하는 온도단위를 설정 후 【MANU】를 누르거나 다음 설정 항목으로

이동한다.

4. HI-LO ALARM 설정(1333.3～-200.0℃)

SETTING MODE에서 HI ALARM 설정 항목을 찾는다.

원하는 온도값을 설정 후 LO ALARM 설정 항목으로 이동한다. 원하는

온도값을 설정 후【MANU】를 누르거나 다음 설정 항목으로 이동한다.

5. INTERVAL TIME 설정

SETTING MODE에서 INTERVAL TIME 설정 항목을 찾는다.

원하는 TIME을 설정한 후 【MANU】를 누르거나 다음 설정 항목으로

이동한다.

INTERVAL TIME은 00:00:03～23:59:59까지 자유로이 설정할 수 있다.

6. INTERVAL PRINTING START-STOP TIME 설정

SETTING MODE에서 INTERVAL PRINTING START 항목을 찾는다.

원하는 START 시간을 입력 후 STOP 시간 설정 항목으로 이동하여

원하는 STOP 시간을 입력한 후 【MANU】를 누르거나 다음 설정

항목으로 이동한다.

LCD표시: ▶=START TIME, ■=STOP TIME

7. 연도, 월, 일, 시, 분, 초 설정

SETTING MODE에서 연도, 월, 일, 시, 분, 초 설정 항목을 찾는다.

현재의 날짜와 시간을 입력 후【MANU】를 누르거나 다음 설정 항목으로   이동한다.

Ⅲ INTERVAL PRINTING 방법

1. 24시간으로 제한된 INTERVAL PRINTING 설정

본문 Ⅱ-1의 PRINTING 방식 설정을 참조하여 자동 PRINTING 방식(01)을   설정한다.

다시 INTERVAL TIME 설정 항목으로 이동하여 TIME을 입력 후 INTERVAL

PRINTING START-STOP TIME 설정 항목으로 이동, 시간을 입력한다.

【MANU】를 누르면 일반 MODE가 되면서 LCD 하단에 “INTV”가 표시되고   지정한 START 시간이 되면 자동으로 PRINTING이 시작되었다가 입력된    STOP 시간에 중지되게 된다.

2. 시간제한 없는 INTERVAL PRINTING 설정

본문 Ⅱ-1의 PRINTING 방식 설정을 참조하여 수동 PRINTING 방식(00)을   설정한다.

다시 INTERVAL TIME 설정 항목으로 이동하여 TIME을 입력 후【MANU】   를 누른다.

이제 일반 측정 MODE에서 【PRINT】를 약 3초간 누르면 LCD 하단에      “INTV”가 표시되고 지정한 INTERVAL 간격으로 PRINTING이 계속된다.

종료하려면 【PRINT】나 【FEED】를 누른다.