DATALOGGING

K/J THERMOMETER

TES-1307

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

Ⅰ 각 부 명칭 및 기능

1.【ON/HOLD/OFF】버튼

POWER OFF 상태에서 누르면 ON 상태로 되고 ON 상태에서 한번 누르면   DATA HOLD 가 되며 계속 누르면 LCD에 3, 2, 1 이 차례로 표시된 후

놓으면 POWER가 OFF 된다.

2.【MAX/MIN/AVG】버튼

한번 누르면 LCD에 “ꆾ”,“MAX”가 표시되면서 현재까지의 최대 온도 값이   시간과 함께 표시된다.

다시 한번 누르면 LCD에 “ꆾ”,“MIN”이 표시되면서 현재까지의 최소 온도   값이 시간과 함께 표시된다.

다시 한번 누르면 LCD에 “ꆾ”,“AVG”가 표시되면서 평균값 측정 MODE가   되고 다시 한번 누르면 “ꆾ”이 표시되면서 일반측정 상태가 되고 한번 더   누르면 다시 최대 값 표시 상태가 된다.

【MAX/MIN/AVG】MODE에서는 ON/OFF 외의 다른 기능은 사용할 수 없다.

일반 MODE로 전환하려면【MAX/MIN/AVG】을 약 3초 간 누르면 된다.

3.【REL/J】버튼

한번 누르면 RELATIVE MODE가 되면서 LCD에 “△”, “0.0”이 표시된다.

현재부터의 미리 지정된 센서(T1 or T2)의 온도 변화량을 볼 수 있다.

한번 더 누르면 MODE가 해제된다.

※센서 TYPE 바꾸기(K↔J)

POWER OFF 시키고 【REL/J】버튼을 누른 상태에서 POWER를 ON 시키면   LCD 좌측 상단의 “K”가 사라지면서 J MODE가 된다.

다시 K로 바꾸려면 POWER를 OFF 시켰다가 ON 하면 된다.

【REL/J】MODE에서는【ON/HOLD/OFF】와【REC/ERASE】이외의 다른

다른 기능은 사용할 수 없다.

4.【T1/T2/T1-T2】버튼

OFF 상태에서 ON 시키면 항상 T1이 MAIN으로 표시되고 하단에 T2가

표시된다.

【T1/T2/T1-T2】를 한 번 누르면 T2가 MAIN으로 표시되고 T1이 하단에

표시된다.

다시 한번 더 누르면 T1-T2가 MAIN으로 표시되고 하단에는 T1과 T2가    약 3초 간격으로 번갈아 표시된다.

T1-T2  MODE는 T1의 온도 값에서 T2의 온도 값을 뺀 수치가 표시된다.

5.【REC/ERASE】버튼

DATA 저장과 삭제

Ⅱ DATA 저장과 삭제

1. DATA 저장

1) 수동저장:【REC/ERASE】를 한번 누를 때마다 그 순간의 온도 값이

저장된다.

2) 자동저장:【REC/ERASE】를 3초간 눌렀다 놓으면 LCD 상단에 “REC”이

깜박이면서 미리 지정한 INTERVAL TIME으로 저장을 계속한다.

중지하려면 『REC/ERASE』버튼을 한번 누른다.

2. DATA 삭제(RESET)

POWER OFF 시키고【REC/ERASE】를 누른 상태에서 POWER를 ON 시키면

LCD에 “dEL”이 표시되면서 지금까지의 저장된 DATA 가 삭제된다.

Ⅲ MODE SETTING

MODE SETTING시 입력값을 증가시킬 때는【MAX/MIN/AVG】(=▲) 버튼을

항목 이동은【REL/J】(=▶)버튼을 이용한다.

1. 날짜 시간 SETTING

① POWER OFF 시키고【T1/T2/T1-T2】를 누른 상태에서 POWER를 ON

시키면 LCD에 “SET”이 깜박이면서 SETTING 대기 상태가 된다.

②【℃/℉】(=CLOCK)을 누르면 연도가 표시된다. 입력을 마치고【REL/J】     (=▶) 을 누르면 월,일 이 표시된다. 입력을 마치고 다시【REL/J】(=▶)     를 누르면 시,분 이 표시된다. 입력을 마치고 난 후【℃/℉】(=CLOCK)     를 한 번 누르면 SETTING이 완료된다.

날짜와 시간 SETTING MODE를 해제시키 거나 잘못 입력 시켰을 경우

【ON/HOLD/OFF】를 한 번 누른 후 다시 시작한다.

2. INTERVAL TIME 설정

① POWER를 OFF 시키고【T1/T2/T1-T2】를 누른 상태에서 POWER를 ON     시키면 “SET”이 깜박이면서 SETTING 대기 상태가 된다.

②【REC/ERASE】(=INTV) 를 누른 후 원하는 INTERVAL TIME을 분과 초

순서로 입력한 후【REC/ERASE】(=INTV) 을 한 번 더 누르면 SETTING이

완료된다.

INTERVAL TIME SETTING MODE를 해제시키거나 잘못 입력시켰을 경우

【ON/HOLD/OFF】를 한 번 누른 후 다시 시작한다.

Ⅳ DATALOGGING

영문 메뉴얼 12-16 PAGE를 참조하여 PROGRAM을 설치한다.

1. DATA DAWNLOAD(THERMOMETER⇒PC)

① METER를 PC와 연결한 후 METER의【REL/J】와【℃/℉】를 동시에

누르면 PC의 MAIN 화면에 METER에 저장되어 있는 DATA가 저장된

시간대별로 표시된다.

② 원하는 시간대(SET NO)를 클릭 하면 해당 SET의  DATA들이 표시된다.

③ 이 DATA 들의 인쇄를 원할 경우 “FILE”을 클릭 한 후 “PRINT”를 클릭      한다.

④ 이 DATA 들을 PC로 저장하려면 “SAVE AS”를 클릭 후 FILE NAME과

확장자명 입력하면 된다.

2. PC에서 DATA RECORDING 하기

① PC SAMPLING TIME을 설정한다

MAIN MANU에서 “DISPLAY”를 클릭→“SAMPLING RATE”을 클릭 한 후     원하는 SAMPLING TIME을 입력하면 된다.

② MAIN MANU에서 “FILE”을 클릭→“SAVE AS”를 클릭 후 원하는 FILE        NAME과 확장자명을 설정하고 창을 닫으면 MAIN TABLE 하단에 FILE       NAME이 나타난다.

③ MAIN MANU에서 “FILE”을 클릭→“START RECORDING”을 클릭 하면

②항에서 설정한 FILE로 DATA가 저장되기 시작한다.

④ 저장을 마치려면 MAIN MANU에서 “FILE”을 클릭→“STOP RECORDING”     을 클릭하면 된다.

3. PC에 저장된 DATA 불러내기

MAIN MANU에서 “FILE”을 클릭→“OPEN FILE”을 클릭→원하는 FILE을 선택   하면 된다.

4. GRAPH DISPLAY

MAIN MANU에서 “DISPLAY”를 클릭→“GRAPH”를 클릭 한다.

GRAPH MODE에서 보다 정밀하게 보기 위해서는 “LIMIT”를 클릭한 후

원하는 표시 RANGE를 입력하면 된다.