Ⅰ 각부 명칭 및 기능

▼          측정시               : BACKLIGHT 기능

MODE SETTING 시   : 설정값을 감소시킬 때

▲          측정시               : LASER POINT 표시 기능

MODE SETTING 시  : 설정값을 증가시킬 때

【MEAS】      POWER ON.  누르고 있으면 측정이 시작된다.

【MODE】      3초간 누르면 SETTING MODE가 된다.

SETTING MODE에서는 각 기능을 설정한다.

Ⅱ MODE SETTING(적외선↔K TYPE)

-【MEAS】버튼을 눌러 POWER를 ON 시킨 후【MODE】버튼을 3초 간

누르면 부저음이 나면서 LCD에 □SET□ 가 깜박인다.

- ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 적외선과 K TYPE 두 가지 중 하나를 선택한다.

K TYPE을 설정하면 □SET□밑에 □K□가 표시된고【MEAS】한 번 누르면

측정 상태가 된다.

- 적외선을 선택하면 □SET□밑에 □K□가 사라진다.【MEAS】를 한 번

누르면 측정 상태가 된다.

※POWER OFF 상태에서【MEAS】를 누르면 항상 적외선 MODE 상태가

된다.

1. 적외선 MODE에서 SETTING 방법

① 적외선 MODE를 선택하면 LCD에 □SET□가 표시된다.

② 이 상태에서【MODE】버튼을 누를 때마다 □□□, □ALM↑□, □↓ALM□가

차례로 표시되며 한번 더 누르면 일반 측정 상태로 전환된다.

2. K TYPE MODE에서 SETTING 방법

① K TYPE MODE를 선택하면 LCD에 □SET□와 □K□가 표시된다.

② 이 상태에서【MODE】버튼을 누를 때마다 □ALM↑□, □↓ALM□가

차례로 표시되며 한번 더 누르면 일반 측정 상태로 전환된다.

3. □(방사율), ALM↑(HI ALARM), ↓ALM(LO ALARM) 값 설정 방법

1) □(방사율)

본문 1. 항을 참조 □□□를 선택한 후 ▲와 ▼ 버튼을 이용하여 측정

하고자 하는 물체의 방사율로 고정한다.(방사율표 참조)

2) ALM↑(HI ALARM)

① 본문 1. 항을 참조 □ALM↑□을 선택한 후 ▲와 ▼ 버튼을 이용하여

설정하고자 하는 온도값을 입력한다.

② 측정온도가 입력된 값을 벗어나면 부저음이 나면서 LCD에 □ALM↑□이

표시된다.

3) ↓ALM(LO ALARM)

① 본문 1. 항을 참조 □↓ALM□를 선택한 후 ▲와 ▼ 버튼을 이용하여

설정하고자 하는 온도값을 입력한다.

② 측정온도가 입력된 값을 벗어나면 부저음이 나면서 LCD에 □↓ALM□가

표시된다.

Ⅲ 측정

1. 일반측정

① POWER OFF 상태에서【MEAS】을 계속 누르고 있으면 온도가 표시

되면서 측정이 시작된다.

② LASER POINT를 표시하려면 ▲ 버튼을 한번 누른다.

③ 측정 중【MEAS】버튼을 놓으면 LCD에 □H□가 표시되면서 AUTO HOLD

상태가 된다. □H□가 표시된 후 15초 후 자동으로 POWER가 OFF된다.

2. 연속측정

① POWER OFF 상태에서【MEAS】와【MODE】버튼을 동시에 눌렀다

놓으면 연속측정 MODE가 되면서【MEAS】를 누르지 않아도 측정이

계속된다.

② 연속측정 MODE를 해제하려면【MEAS】를 한번 누르면 LCD 우측

상단에 □H□가 표시되면서 일반 측정 MODE로 환원된다.

※연속측정 MODE에서는 LASER POINT를 표시할 수 없다.

3) K TYPE 온도계로 사용하는 방법

① 본문 Ⅱ항을 참조하여 K TYPE MODE로 한 후【MEAS】버튼을 한 번

누르면 측정상태가 된다.

② 온도센서를 METER의 하단에 있는 CONNECTOR에 연결시키면 된다.

③ POWER를 OFF 시키려면【MEAS】를 3초간 누른다.

④ K TYPE MODE에서 적외선 모드로 전환하려면【MODE】버튼을 3초간

누르면 □SET□가 LCD에 깜박이고, 【MEAS】를 한 번 누르면 된다.

또는 POWER를 OFF 시켰다가 다시【MEAS】버튼을 누르면 된다.

* 방사율

방사율이란 0부터 1까지로 표시되는데 이는 피측정체의 적외선을 방사하는

능력을 표시한 것으로써 이는 피측정체의 재질과 표면의 처리 상태에 따라

결정된다.

기본적으로 방사율표를 참조하면 되나 보다 정확한 측정을 위해서는 표면

온도계로써 먼저 측정할 곳의 온도를 측정한 후 적외선 온도계로 측정하여

표면온도계의 측정 온도값과 같아질 때까지 방사율을 조정한다.

이때의 방사율이 피측정체의 실제 방사율이 되는 것이다.

피측정체의 표면이 적외선을 반사시킬 경우 측정하고자 하는 부위에 검정

테이프나 무광의 검정 매직 또는 페이트를 칠하여 측정하면 보다 정확한

측정값을 얻을 수 있다.

* EMISSIVITY VALUES

INFRARED/K-TYPE

THERMOMETER

TES-1322

대상물(피측정체)	방사율	대상물(피측정체)	방사율
산화아연	0.1	주철(부식된)	0.95
아연도금철	0.3	스테인레스(연마된)	0.1
주석도금철	0.1	// (기타)	0.2-0.6
금(연마된)	0.1	알루미늄(연마된)	0.1
은(연마된)	0.1	알루미늄 합금	0.1-0.25
크롬(연마된)	0.1	황동(연마된)	0.1
붉은 벽돌	0.75-0.9	황동(거친)	0.2
흙	0.92-0.96	황동(산화된)	0.6
석면	0.95	구리(연마된)	0.5
콘크리트	0.7	구리(산화된)	0.8
대리석	0.9	니켈(순수)	0.1
모르타르	0.89-0.91	니켈(산화된)	0.4-0.5
석고	0.85	니켈크롬	0.7
시멘트	0.96	니켈크롬(산화된)	0.95
규토(정제된)	0.4	직물	0.9
세라믹	0.90-0.94	피부	0.98
석영	0.9	가죽	0.75-0.8
석탄	0.75	얼음	0.96-0.98
에나멜	0.9	모래	0.9
페인트	0.95	아스팔트	0.9-0.98
라카	0.9	유리	0.9-0.95
고무(SMOOTH)	0.9	목재	0.8-0.9
고무(ROUGH)	0.98	물	0.98
플라스틱	0.8-0.95	종이	0.9
플리스틱 필름	0.5-0.95
실리콘	0.7
주철(연마)	0.2
STEEL	0.6
MILD STEEL	0.3-0.5
산화 STEEL	0.9
Fe(부식된)	0.7-0.85

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP