SOUND  LEVEL  METER

DATALOGGER/RS-232 INTERFACE   TES-1352A

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

Ⅰ 각부 명칭 및 기능(영문메뉴얼 7쪽 참조)

① ∀  MICROPHONE

② ∀  LCD DISPLAY

③ ∀  POWER ON/OFF SWITCH

④ ∀  LEVEL RANGE 조정 SWITCH

30-80dB, 40-90dB, 50-100dB, 60-110dB, 70-120dB, 80-130dB

총 6 RANGE.         AUTORANGE; 30-130dB

□ 를 누를 때마다 상한, 하한 각 10dB씩 상승.

□ 를 누를 때마다 상한, 하한 각 10dB씩 감소.

* 설정 RANGE가 현재 소음값에 벗어나면 □UNDER□ or □OVER□가 표시된다.

⑤ ∀  최대 값 HOLDING

⑥ ∀  FREQUENCY WEIGHTING 선택

A: 고 주파수 대역의 소음 측정 시(환경소음)

C: 저 주파수 대역의 소음 측정 시(기계소음)

* 동일장소에서의 측정값이 A에서보다 C에서 높다면 그곳의 소음은

저주파수대 위주의 소음인 것이다.

⑦ ∀  TIME WEIGHTING 선택

FAST: 일반측정 시

SLOW: 변동되는 소음의 평균값을 1초 간격으로 표시한다.

⑧ ∀  AC OUTPUT 단자.

⑨ ∀  DC OUTPUT 단자.

⑩ ∀ CALIBRATION조절다이얼(일반 사용자들은 취급을 삼가 해 주십시오)

⑪ ∀  DC6V ADAPTOR CONNECTOR

⑫ ∀  RS-232 INTERFACE CONNECTOR

Ⅱ 측정

1. POWER를 ON 시킨다.

원하는 TIME, FREQUENCY WEIGHTING을 선택한다.

LEVEL RANGE를 선택하거나 AUTORANGE를 설정한다(30-130dB)

2. 최대 값만 나타내려면 □MAX□를 누르고 해제하려면 다시 한번 누른다.

기능이 설정되면 LCD 좌측 하단에 □MAX□가 표시된다.

3. 바람이나 먼지가 심한 곳에서는 반듯이 WINDSCREEN을 사용해야 함.

Ⅲ  DATA 저장과 삭제

1. Data 저장하기

① □RECORD□를 3초간 누르면 DATA 저장이 시작되면서 □RECORD□ 표시가

LCD 우측 하단에 깜박인다.

② 다시 한번 3초간 누르면 저장이 종료된다.

③ DATALOGGER가 모두 채워지면 □FULL□이 LCD 우측 하단에 표시된다.

MEMORY SIZE: 16000 RECORDS DATA

2. DATA 삭제하기

POWER를 OFF 시키고 □RESET□을 누른 상태에서 POWER를 ON 시킨다.

LCD에 □dEL□이 표시되고 저장된 모든 DATA들이 삭제된다.

Ⅳ SOFTWARE 운용

1. 영문메뉴얼 13-14 쪽을 참조하여 PROGRAM을 설치한다.

2. CONTROL PANEL(영문메뉴얼 15-17쪽 참조)

□TIME□             PC의 현재시간

□PC SAMPLING□    GRAPH와 LIST의 INTERVAL TIME

□MIN□              현재까지의 최소 값 표시.

□MAX□             현재까지의 최대 값 표시.

□RESET□            MIN, MAX 재 설정.

□SYSTEM TIME SET□         PC의 현재시간을 METER에 SETUP.

□SAVE AS□                  DATA를 저장하기 위한 FILE을 열어준다.

□OPEN FILE□                 DATA를 읽기 위해 FILE을 열어준다.

□FILE NAME□                 DATA 저장을 위해 FILE을 열었을 때

FILE NAME을 표시해준다.

□START RECORDING□        DATA 저장 시작.

□STOP RECORDING□         DATA 저장 끝내기.

□GRAPH□             DATA를 GRAPH로 표시한다.

□LIST□               DATA를 LIST로 표시한다.

<MANU 기능>

PAUSE- 일시정지

CONTINUE-계속

SAVE-DATA를 FILE에 저장하기

EXIT-끝내기

□ANALOG□         DATA를 ANALOG로 표시한다.

3. METER의 시간설정 과 SAMPLING TIME 설정

1) METER의 시간설정

MAIN MANU에서 □OPTION□을 클릭→□SYSTEM TIME SET□을 클릭→

PC의 시간이 METER와 일치하게 된다.

2) METER의 SAMPLING TIME 설정

MAIN MANU에서 □OPTION□을 클릭→□MEMORY□를 클릭 하면 LOGGER

창이 나타난다→□SAMPLING□을 클릭 한 후 원하는 SAMPLING TIME을 입력

한 후 다시 □SAMPLING□을 클릭 하면 된다.

3. DAWNLOAD(METER에 저장된 기록을 PC로 불러내기)

MAIN MANU에서 □OPTION□을 클릭→□MEMORY□를 클릭 하면 LOGGER

창이 나타난다

① □TIME OF RECORDING□을 클릭 하면 각 SET의 RECORDING TIME이

나타난다. 원하는 SET NO를 클릭→□SHOW DATA□를 클릭 하면 해당

SET 의 DATA들이 표시된다.

② □GRAPH□를 클릭 하면 GRAPH로 표시되고 인쇄를 원할 경우 □PRINT□를

클릭 하면 된다.

※ GRAPH MODE에서 좀더 정밀하게 보기 위해서는 □LIMIT□를 클릭 한 후

원하는 표시 RANGE를 입력하면 된다.

4. METER에 기록된 DATA를 PC로 저장하기

① □TIME OF RECORDING□을 클릭 하면 각 SET의 RECORDING TIME이

나타난다. 원하는 SET NO를 클릭→□SHOW DATA□를 클릭 하면 해당

SET의 DATA들이 표시된다.

② □FILE□을 클릭→□SAVE□를 클릭 한 후 원하는 FILE NAME과 확장자명을

입력한다.

5. PC에서 DATA RECORDING 하기

① PC SAMPLING TIME을 설정한다

MAIN MANU에서 □OPTION□을 클릭→□SAMPLING RATE□을 클릭 한 후

원하는 SAMPLING TIME을 설정하면 된다.

② MAIN MANU에서 □FILE□을 클릭→□SAVE AS□를 클릭 한 후 원하는 FILE

NAME을 설정하고 창을 닫으면 MAIN TABLEAU 하단에 FILE NAME이

나타난다.

③ MAIN MANU에서 □FILE□을 클릭→□START RECORDING□을 클릭 하면

②항에서 설정한 FILE로 DATA가 저장되기 시작한다.

④ 저장을 마치려면 MAIN MANU에서 □FILE□을 클릭→□STOP RECORDING□

을 클릭 하면 된다.

6. PC에 저장된 DATA 불러내기

MAIN MANU에서 □FILE□을 클릭→□OPEN FILE□을 클릭→원하는 FILE을 선택

하면 된다.